附件1

自动体外除颤器（AED）产品参数

一、设备具体技术参数：（标★项为实质性参数，标▲项为重要参数）

1. 物理规格/性能：

▲1.1 整机重量（含电池和电极片）≤1.9Kg；设备具有显示屏，可通过显示屏查看设备电池电量、电击次数、开机时间等信息（提供使用说明书证明材料）。

▲1.2 设备使用寿命≥10年，设备具有防尘防水设计，级别≥IP65（提供证明材料）。

★1.3 设备具备便携把手，支持开盖开机；为避免误操作，设备开机后主机操作面板上的可视按键及选择开关总数量≤3个(包括实体按键和非实体按键)（提供主机实物图照片和使用说明书证明材料）。

1.4 工作湿度范围：5%至95%，非冷凝；工作温度范围：-5°C至50°C，且从室温环境下进入-10ºC 环境后，工作时间≥ 60分钟。

1.5 具备抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击无损。

1.6 具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出对应语音提示施救者（提供使用说明书证明材料）。

1.7 电池仓可徒手拆卸，无需使用工具。

1.8 支持车载，直升机和固定翼飞机环境使用。

2. 除颤性能：

2.1 除颤技术：采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数能根据病人阻抗自动补偿。

★2.2 除颤能量：输出能量:成人最大除颤能量≥360J。（提供使用说明书、证明材料）

▲2.3 从开机到 200J 放电准备就绪时间≤7s；开始 AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s。（提供使用说明书、证明材料）

2.4 可一键切换成人/儿童患者类型。

2.5 抗干扰提示：具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出语音提示施救者。

▲2.6 具备在成人模式和儿童模式下除颤能量分别持续递增功能，首次电击没有消除室颤时，第二次和第三次电击持续提升更高级别能量，除颤能量档位至少可设置≥12档（提供使用说明书、证明材料）。

3. 除颤电极片：

▲3.1 单副电极片有效期:≥60个月，电极片包装上需有明确效期参数标示，明显指示粘贴部位标记，备用电极片不可裸露，取AED过程不散落。（提供实物图片证明材料，电极片规格型号与医疗器械注册证结构及组成须一致）。

3.2 在待机状态，电极片与主机预先连接，提高抢救效率。

▲3.3 电极片可与同品牌手动除颤器通用，便于向医院急救转移，及时获得更高级的生命支持，提高抢救效率降低抢救成本。（提供医疗器械注册证兼容证明文件）。

▲3.4 电极片按压反馈功能:除颤电极片（不叠加使用心肺复苏传感器）可实时检测按压频率，当按压频率规范/不规范时，可提供反馈提示（提供使用说明书、证明材料）。

4. 电池：

▲4.1 使用专用电池，电池有效期≥5年，同时标注失效日期。

▲4.2 满电状态下至少可支持350次200J除颤治疗。（提供使用说明书、证明材料）

4.3 可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后还可持续≥30分钟工作时间和≥10次200J除颤充放电。（提供使用说明书、证明材料）。

4.4 提供≥4000mAh一次性免维护电池。

5. 操作：

5.1 具有中英文双语语音播报，可一键快速切换中英文。

▲5.2 设备可根据环境噪音强度自动调节语音提示音量，适应嘈杂环境下使用。（提供使用说明书、证明材料）

- 5.3  CPR 按压辅助功能：CPR按压模式支持配置30:2、15:2和仅按压模式；CPR按压过程中，具有剩余按压次数或剩余时间语音提示，激励施救者保证按压质量。

6. 数据传输和存储：

6.1 数据传输：内置4G或5G无线数据传输功能，可将自检数据（包含电池电量、电极片、使用信息等）无线传输到采购人远程AED管理平台。

6.2 数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等，可存储不少于3950份自检报告。

6.3 具备录音功能，可保存≥60分钟抢救现场录音。

6.4 可存储至少5小时的ECG波形数据

6.5 可存储抢救记录数据，ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（包括急救时间、CPR持续时间、放电次数、除颤能量等）。

6.6 AED 可记录存储使用相关数据，并可通过AED管理平台将数据导出，包括全程心电图波形、除颤时间、除颤次数、除颤能量。

7. 设备维护与自检：

7.1 具备自检功能：具有开机自检，每日、每月、每季度自检功能。

▲7.2 提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。

7.3 自检内容包括控制模块、电极片失效日期、治疗模块、电源模块、1J 放电、360J 放电、喇叭等多项检测。

7.4 状态指示：通过自检结果显示设备状态，方便巡检机器状态。

7.5 具有电极片连接状态和有效期自检功能，临近过期报警提示。

8. AED智能管理系统：

8.1 提供原厂开发制作的AED管理系统，保证设备间信息传输的稳定可靠性和升级拓展性（提供原厂取得的专利或软件著作权证书）。

8.2系统安全：具有在公安机关备案信息系统安全等级保护证明（需提供国家公安部认证的信息系统安全等级保护备案证明）和信息安全等级保护测评结果通知书或相关回执。

▲8.3 AED管理系统功能：支持对所安装的AED信息维护、性能状况适时监控等功能，包括AED设备信息维护、AED监控（自检、定位、报警、预警、电子围栏）、维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式，能将上述信息在AED地图上显示状态。具备设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻反馈；急救事件发生时，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息。（提供使用说明书、证明材料）

9. AED单台标准配置要求：

9.1 配置清单：自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、用户手册、快速操作指南。

▲9.2 挂式AED机柜，当柜门开启时，急救箱发出声光报警。

▲9.3 投标时需提供原厂售后服务承诺函（需加盖原厂商公章）

10.售后服务

10.1质保期服务

▲自验收合格之日起，硬件产品提供  5  年免费保养维护，  5  年内正常急救人使用的情况下，电极片由我司提供无偿更换服务。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。

10.2平台售后服务

提供独立的授权管理账号（PC端），开放管理权限，支持用户随时随地自行监管查看，通过分级授权和权限管理实现统一在线管理；对系统进行例行巡查和全面健康检查，了解系统运行情况，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

10.3运维服务

及时处理客户建议或投诉；及时提供工单进度追踪、监督服务；及时提供产品售后问题处理服务；为客户进行AED知识宣传科普提供专业人员作为支撑。

10.4技术咨询服务

在项目合同签订后，在整个质保（保修）期内，用户可以随时通过电话、传真、书函以及电子邮件等各种灵活的通讯手段进行技术咨询。

10.5故障响应时间

提供24小时服务热线，接到用户反馈的故障电话，2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决问题，如48小时内无法排除故障，则需提供同型号备用机，以保证正常使用。

10.6日常巡检

质保期内每半年至少上门现场巡检1次，并做好巡检记录，呈交巡检报告。

10.7售后培训

按采购方的要求对用户终端（使用人员、管理人员等）进行集中现场培训，让每个安装点的人员（每个安装点的培训人数：30-50人）都能学习到AED的操作与使用技巧。培训师资需具备红十字应急救护师资或AHA资质，主要培训心肺复苏（CPR）与AED的使用方法及操作流程，让每一个学员都学习心肺复苏的技能，并结合AED的正确使用方法进行实操讲解，从而实现能学以致用的效果。